## Slide 1
과제 종류 · 현업 | 경과 보고
Align Tuning Agent
Align Fail 무인 대응 AI Agent · 화면을 이해하는 VLM과 좌표를 결정하는 CV의 역할 분리 설계
수동 5분 대응을 무인 1분 대응으로 — 회수한 장비 가동 시간으로 주 WAFER 100장을 더 측정합니다.
4분
1건당 대응 지연 단축
감지~보정 5분 → 1분
주 100장
추가 측정 가능한 WAFER
400건 × 4분 ÷ 15분/장
28대
대상 계측 장비
R3 CD-SEM
예상 종료 · 2026년 9월 말
현업 엔지니어 합동 실전 테스트와 단일 장비 Pilot 완료 시점
이후 4Q 대상 장비 확대 · 2027년 Recipe Tuning 확장
Notes: 표지 겸 Head Message. 주 400건의 Align Fail에 대해 1건당 대응 지연을 5분에서 1분으로 줄여 주 WAFER 약 100장의 측정 여력을 회수한다. 대상은 R3 CD-SEM 28대. 환산 근거: 400건/주 x 4분 단축 / 15분/장 = 주 약 100장. 예상 종료는 2026년 9월 말.

## Slide 2
선정 배경과 목적
Align Fail이 나면 장비가 멈추고, Line 구성원이 직접 접속해 정렬을 다시 맞춰야 재개됩니다.
AS-IS · 현재의 문제
주 400건
R3 CD-SEM 28대에서 발생하는 Align Fail 알람
1건당 5분
Line 구성원의 감지 → RCS 접속 → 수동 재정렬
주 33시간
누적 대응 지연 — 그만큼 장비가 멈춰 있습니다
왜 자동화가 어려웠는가
•
표준 컴포넌트가 아닌 계측 화면 — 일반 UI 자동화 도구가 버튼·입력창을 인식하지 못해, 화면을 이미지로 보고 좌표를 찾아야 합니다.
•
되풀이될 수밖에 없는 현상 — 등록 Align Key와 실제 Wafer 이미지가 공정 Variation으로 벌어집니다. Split Lot이 많은 R3에서는 상시 발생합니다.
•
의미 이해와 픽셀 정밀도를 동시에 — 매번 조금씩 달라지는 Align Key를 찾아 정확한 좌표로 재정렬해야 합니다.
TO-BE · 과제 목표
구분 | As-Is (수동) | To-Be (무인 Agent)
감지 | 사람이 수시로 확인 | 10초 주기 자동 확인 · 9006만 선별
접속·보정 | 엔지니어가 RCS 접속 후 수동 재정렬 | RCS 자동 접속 → 성공 사례 기반 자동 보정
실패·오측 | 사람이 발견할 때까지 지연 | 담당자 Cube 알림 · 오측 시 측정 중단
기록 | 별도 기록 없음 | 상시 녹화 + 성공/실패 이미지 자동 저장
1건당 시간 | 평균 5분 | 목표 1분
과제 목적
사람이 하던 감지 → 장비 접속 → 정렬 재수정을 AI가 대신 맡아 장비 idle 시간을 줄이고 계측 처리량을 회복합니다.
Notes: 주 400건 x 1건당 5분 = 주 33시간의 장비 정지. 어려웠던 이유 3가지 - 비표준 UI, 공정 Variation으로 인한 이미지 괴리(R3는 Split Lot이 많아 상시), 의미 이해와 픽셀 정밀도의 동시 요구.

## Slide 3
추진 전략과 성과
네 단계로 나눠 쌓았습니다. 앞 단계의 검증을 통과한 방식만 다음 단계에 반영했습니다.
01
VLM 인프라 확보
사내 HCP에 오픈소스 소형 모델 배포
GPU 1~2장 규모 · 통합 API 운영
완료 · 2종 상시 운영
02
GUI 자동화 증명
비표준 계측 화면에서 좌표 인식
coarse → fine 2단계 + OCR 확인
완료 · 정확도 90%+
03
정렬 정확도 확보
오프라인 벤치에서 A/B·튜닝
검증 통과한 방식만 운영 반영
완료 · 운영 반영
04
실시간 통합 루프
감지 → 접속 → 보정 → 알림 → 녹화
end-to-end 무인 루프
진행 · 실운전 안정화
정량적 성과 · 정렬 위치 재조정 정확도
Recipe 200개 오프라인 벤치 · 등록 이미지 1장 → 최근 성공 사례 종합(consensus)
Chart: 
| 후보 포함률 (in_topk) | 1순위 적중률 (rank1)
등록 이미지 1장 | 0.434 | 0.318
성공 사례 종합(consensus) | 0.876 | 0.764
후보 포함률 0.434 → 0.876 (약 2배) · 1순위 적중률 0.318 → 0.764 (2배 이상)
정성적 성과 · 구조적으로 확보한 것
VLM 인프라 자체 확보
GPU 1~2장 규모 소형 모델을 사내 HCP에서 직접 구동. 벤치로 이긴 2종만 상시 운영해 모델 교체를 측정으로 결정합니다.
실장비 보정 반자동 개통 (2026-08)
정렬 위치 재조정은 자동, 마지막 확정(OK)은 엔지니어. 개통 과정에서 보정이 한 번도 실행되지 않던 병목을 찾아 제거했습니다.
암묵지 자산화 경로 구축
엔지니어 조작 녹화 → 조작 타임라인 → 한국어 절차서. 입력은 후킹하지 않고 화면만 관측해 동의 범위를 코드에 고정했습니다.
※ 모드별 정확도 · 재순위 채택 · 잔여 개선 분해는 백업 슬라이드 참조
Notes: 정량 핵심: 등록 이미지 1장 대비 최근 성공 사례를 종합하면 후보 포함률 0.434->0.876, 1순위 적중률 0.318->0.764. 운영에서는 결국 한 곳으로 재조정하므로 1순위 적중률이 실제 성능에 가장 가깝다. 단, 오프라인 벤치 기준이며 오피스 실데이터 확정은 진행 중.

## Slide 4
기대 효과와 향후 일정
01
VLM 인프라 확보
02
GUI 자동화 증명
03
정렬 정확도 확보
04
실시간 통합 루프
기대 효과
항목 | 값
대상 장비 수 | 28대
주 평균 Align Fail 발생 | 약 400건
1건당 대응 지연 | 5분 → 1분
주간 절감 환산 | WAFER 약 100장 추가 측정
야간·주말 무인 감시·보정
실패 시점 화면 증거 자동 보존 → 원인 분석 시간 단축
수집 데이터의 VLM 학습 자산화
같은 Recipe면 장비가 달라도 성공 이력 공유 → 확대 비용 최소
향후 일정
8월 후반
첫 실알람 완주 확인 (엔지니어 입회) · 엔지니어 작업 완료 감지 판독 확인 · 녹화 1건의 절차 추출 판정
9월
MI 현업 엔지니어와 합동 실전 테스트 · 단일 장비 Pilot · 엔지니어 PC 배포 방식 확정
4Q
Pilot 결과를 반영해 대상 장비 확대
2027년
VLM이 Recipe Tuning을 수행하도록 workflow 구조 확장
가장 가까운 관문 — 개통과 완주는 다릅니다
실보정은 열렸지만 실알람 완주 사례가 아직 없습니다. 예상 허들과 진행 현황은 백업 슬라이드 참조.
예상 종료 · 2026년 9월 말
현업 합동 실전 테스트와 단일 장비 Pilot 완료를 과제 종료 시점으로 봅니다.
이후 4Q 확대 적용은 후속 과제로 이어집니다.
Notes: 정량 효과 재확인(28대 / 주 400건 / 5분->1분 / 주 WAFER 100장)과 정성 효과 4가지. 일정은 8월 후반 첫 실알람 완주 확인, 9월 합동 실전 테스트와 단일 장비 Pilot, 4Q 확대, 2027년 Recipe Tuning 확장.

## Slide 5
[백업] 성과 상세
촬영 모드별 정확도와, 남은 개선 여지가 어디에 있는지에 대한 결론입니다.
촬영 모드 (성공 사례 종합 기준) | 후보 포함률 | 1순위 적중률 | 표본
OM · 저배율 (키가 화면의 10~20%) | 0.911 | 0.852 | 135
SEM · 고배율 (키가 화면의 80~100%) | 0.789 | 0.665 | 185
통념과 달리 고배율 SEM이 더 까다롭습니다. 화면 대부분이 비슷한 반복 패턴이라 진짜 정렬 위치와 헷갈리는 가짜 후보가 많습니다.
+0.073
촬영 모드별 재순위 채택 시 SEM 1순위 적중률 상승 (OM +0.021, 무손실 확인)
0.826
재순위 반영 후 최종 채택 구성의 1순위 적중률
1.000
장비 창 버튼 판독 정확도 — 모델 벤치로 5종 평가 후 2종 상시 운영으로 정리
잔여 개선 여지의 분해 — 알고리즘 축은 소진됐습니다
재순위 반영 후 남은 실패의 약 87%가 '정답이 애초에 후보 목록에 없어 어떤 재순위로도 고칠 수 없는' 경우였습니다. 남은 몫은 정렬 키를 더 잘 구별되는 위치로 재등록하는 일이며, 이는 현업 엔지니어와의 협업 과제입니다. 이 결론에 따라 무게중심을 실시간 루프의 실운전 안정화로 옮겼습니다.
※ 위 정확도는 모두 오프라인 벤치(다운로드 샘플) 기준입니다. 오피스 실데이터 확정은 진행 중이며, 확정 전에는 성공 사례를 더 많이 요구하는 보수적 기준으로 운영합니다.
Notes: 백업. SEM이 구조적으로 더 어렵고, 남은 개선의 87%는 매칭 알고리즘이 아니라 정렬 키 재등록으로 풀어야 한다.

## Slide 6
[백업] 진행 현황과 예상 허들
항목 | 상태
VLM 배포·운영 (사내 HCP) | 완료 · 2종 상시 운영
GUI 자동화 · 화면 증거 캡처 | 완료 · 오피스 검증
CV 정렬 정확도 (consensus + 모드별 재순위) | 완료 · 운영 반영
실시간 루프 골격·보정·녹화·알림 | 완료
실장비 보정 (반자동, 확정은 사람) | 개통 · 완주 대기
루프 실패 경로 하드닝 | 완료
성공 사례 기반 보정 활성화 | 이미지 공급 대기
지식 자산화 (녹화 → 절차서) | 녹화 확보 · 추출 미실행
엔지니어 PC 배포 방식 | 방식 결정 대기
현업 합동 실전 테스트 | 9월 예정
예상 허들과 대응
개통과 완주는 다릅니다
실알람 완주 사례가 없습니다. → replay 절차와 점검 모드로 단계별 사전 확인, 첫 실알람은 엔지니어 입회하에 관찰합니다.
오프라인 수치의 현장 검증 갭
정확도는 벤치 기준입니다. → 오피스 실데이터로 확정하며, 그전까지는 보수적 기준으로 운영합니다.
성공 이미지 적재가 선행 조건
적재 전에는 등록 이미지 폴백으로만 동작합니다. → 수집·적재 기능을 최우선 활성화 조건으로 진행합니다.
재등록은 협업 과제
구별력이 약한 정렬 키는 알고리즘으로 풀리지 않습니다. → 우선순위 리스트로 순위화해 현업과 재등록을 협의합니다.
VLM 서버 가용성·배포 마찰
재시작 시 환경 재설치에 3~4시간. → 실시간 루프는 호출이 적은 경로로 설계하고, 배포는 더블클릭 실행 방식을 사내 자원으로 고정합니다.
실보정 전환은 관찰 전용 → 반자동(현재) → 단일 장비 Pilot → 확대 순서의 단계적 활성화로 리스크를 관리합니다.
Notes: 백업. 진행 현황은 구현/오피스 검증/실알람 경험을 구분해 표기했다. 가장 가까운 관문은 첫 실알람 완주 확인.